Medición de banco estático
Fecha de inicio: 08/08/2019
Fecha de última modificación: 26/08/2019

Esquema de medición

Debo medir:
- |V1|
- |V2|
- Δt (V1, V2)

Con estas tres variables soy capaz de relevar la impedancia Zs1. Dicha impedancia está compuesta por una inductancia (L1) y una resistencia en serie (R2). En el documento “Ensayo estático.odt” se encuentra una breve reseña de porqué se deben medir estas variables. A continuación cito la expresión que define el valor de ZS1,

Z_{S1} = {{ R_{AUX} cdot abs{ V_{Z_{S1}} }} over {abs{V_{R_{AUX}}}}} cdot { e^{-j [2 %pi fo+ (%alpha_{V_{Z_{S1}}}- %alpha_{V_{R_{AUX}}} )]} }

Procedimiento de medición para estado de ajuste
Configuración de ajuste de set-up
Nro paso	Descripción	Observación
1	Conectar interfaces eléctricas entre generador y PCB
2	Conectar puntas de osciloscopio a los puntos de medición de PCB
3	Conectar sensor (izquierdo o derecho) a PCB
4	Conectar tester a PCB y configurar para medir continua
5	Configurar a PCB en modo ajuste
6	Energizar los dispositivos

Verificar que la señal V1 se encuentre en 0V

Configuración de PCB
Modo	Ajuste
JP1	Puenteado
JP2	No puentear

Configuración de osciloscopio
Trigger
	Coupling	DC
	Source	V1
	Mode	NORM
	Nivel	0V
Vertical
	Volt/div	2V/div
	Mode	CH1
	Coupling	DC
Horizontal
	Display	A

Ajustar el nivel vertical en 0 de osciloscopio
Configuración de generador de señales
Function	Senoidal
Range Hz	La escala que corresponda
Symmetry y sweep	Deshabilitar
Frecuencia	Ajustar según corresponda
Offset	Ajustar a 0V	Ajustar con tester

Relevar valor del módulo de tensión de canal 1

Procedimiento de medición de ensayo

La medición a realizar precede al procedimiento de medición de ajuste. Por lo cual los equipos se encuentran conectados y energizados.

Configuración de PCB
Modo	Ensayo
JP1	Puenteado
JP2	No puentear

Medición de |VZS1|
Configuración de osciloscopio
Trigger
	Coupling	DC
	Source	V2
	Mode	NORM
	Nivel	0V
Vertical
	Volt/div	2V/div
	Mode	CH1
	Coupling	DC
Horizontal
	Display	A

Registro Módulo de |V2| y si obtengo una captura de la pantalla del osciloscopio

Medición de |VRAUX|
Configuración de osciloscopio

Trigger
	Coupling	DC
	Source	V2
	Mode	NORM
	Nivel	0V
Vertical
	Volt/div	2V/div
	Mode	ADD
	Coupling	DC
CH2
	Position	Pull
Horizontal
	Display	A

Registro módulo de la señal en pantalla (VRAUX)

Medición de Δt (VZS1, VRAUX)

Registro divisiones entre el trigger del canal 2 (supuestamente 0V) y donde cruza por 0 la señal medida (rest de V1 y V2).

Nota: En caso de que la diferencia temporal enter las dos señales sea demasiado baja puedo ayudarme con el magnificador temporal (PULL x10 MAG).

Cambiar la frecuencia y continuar con las mediciones.