Medición de banco estático
Fecha de inicio: 08/08/2019
Fecha de última modiciación: 09/08/2019

Esquema de medición

Debo medir:
- |V1|
- |V2|
- Δt (V1, V2)

Con estas tres variables soy capaz de relevar la impedancia Zs1. Dicha impedancia está compuesta por una inductancia (L1) y una resistencia en serie (R2). En el documento “Ensayo estático.odt” se encuentra una breve reseña de porqué se deben medir estas variables. A continuación cito la expresión que define el valor de ZS1,

Z_{S1} = {{ R_{AUX} cdot abs{ V_{Z_{S1}} }} over {abs{V_{R_{AUX}}}}} cdot { e^{-j [2 %pi fo+ (%alpha_{V_{Z_{S1}}}- %alpha_{V_{R_{AUX}}} )]} }

Procedimiento de medición para estado de ajuste
Configuración de ajuste de set-up
Nro paso	Descripción	Observación
1	Conectar interfaces eléctricas entre generador y PCB
2	Conectar puntas de osciloscopio a los puntos de medición de PCB
3	Conectar sensor (izquierdo o derecho) a PCB
4	Conectar tester a PCB y configurar para medir continua
5	Configurar a PCB en modo configuración
6	Energizar los dispositivos

Verificar que la señal V1 se encuentre en 0V

Configuración de osciloscopio
Trigger
	Coupling	DC
	Source	V1
	Mode	NORM
	Nivel	0V
Vertical
	Volt/div	2V/div
	Mode	CH1
	Coupling	DC
Horizontal
	Display	A

Ajustar el nivel vertical en 0 de osciloscopio

Configuración de generador de señales
Function	Senoidal
Range Hz	La escala que corresponda
Symmetry y sweep	Deshabilitar
Frecuencia	Ajustar según corresponda
Offset	Ajustar a 0V	Ajustar con tester

Relevar valor del módulo de tensión de canal 1

Procedimiento de medición de ensayo

La medición a realizar precede al procedimiento de medición de ajuste. Por lo cual los equipos se encuentran conectados y energizados.

Configurar PCB en modo ensayo

Medición de |VZS1|

Configuración de osciloscopio

Trigger
Trigger coupling: DC
Trigger Source: V2
Trigger mode: NORM
Ajustar el nivel de trigger en 0V

Vertical
Vertical Volts/div: 2V/div
Vertical MODE: CH1
Vertical coupling: DC

Horizontal
H display: A

Registro Módulo de V2 y si obtengo una captura de la pantalla del osciloscopio

Medición de |VRAUX|

Configuración de osciloscopio

Solo modifico los siguientes parámetros

Vertical MODE: ADD
PULL CH2 INV (inversión de canal 2 para restar la señales)

Registro módulo de la señal en pantalla (VRAUX)

Medición de Δt (VZS1, VRAUX)

Registro divisiones entre el trigger del canal 2 (supuestamente 0V) y donde cruza por 0 la señal medida (rest de V1 y V2).

Nota: En caso de que la diferencia temporal enter las dos señales sea demasiado baja puedo ayudarme con el magnificador temporal (PULL x10 MAG).

Cambiar la frecuencia y continuar con las mediciones.